## Feuil1
CQ Mensuel Clinac 1
2015-04-28 | [8 empty] | Oui
Non
5.1.1.1 | Indicateur faisceau salle | [7 empty] | Sans objet
La signalisation lumineuse de l’état du faisceau située dans la salle de traitement doit fonctionner correctement
Fonctionnement OK ? | Oui
5.1.2.1 | Arrêts d'urgences
Machine éteinte, le dispositif d’arrêt d’urgence enclenché, il doit impérativement être impossible de redémarrer l’installation.
Fonctionnement OK ? | Oui
5.1.5.1 | Accessoires
Contrôles visuel et manuel des fixations et des caractéristiques mécaniques des filtres en coin, des applicateurs utilisés pour les faisceaux d’électrons et des porte-accessoires. Pas de désinsertion possible des accessoires. Pas de déformation physique des accessoires pouvant altérer leurs performances. Si la remise en conformité est impossible, les accessoires défectueux ne doivent plus être utilisés et doivent être remplacés.
Bonne fixation applicateurs électrons | Oui
Bonne fixation porte accessoires | Oui
5.2.1.1 | Tourné rond machoires
Collimateur principal :la projection du réticule à la distance normale de traitement (DNT) et à DNT +20 cm doit rester, quel que soit l’angle du collimateur, dans un cercle de diamètre inférieur ou égal à 2 mm dont le centre est situé à une distance inférieure ou égale à 1 mm de l’axe vertical du collimateur. Collimateur secondaire (MLC) : Dans le plan de référence avec le collimateur à placer suivant trois angles différents pertinents, l’axe du collimateur secondaire doit rester dans un cercle de diamètre inférieur ou égal à 2 mm dont le centre est situé à une distance inférieure ou égale à 1 mm de l’axe vertical du collimateur principal
Rotation collimateur champ machoires | Ecart à DNT mm | Rotation collimateur champ machoires | Ecart à DNT + 200 mm en mm | Rotation collimateur champ MLC | Ecart à DNT mm
0 | 0 |  |  | 0 | 0.4174
45 | 0.4174 |  |  | 240 | 0.26399
90 | 0.79196 |  |  | 120 | 0.4174
135 | 0.67304
315 | 0.4174
270 | 0.67304
224.9 | 0.93333
5.2.3.1 | Position isocentre
Le diamètre de l’enveloppe des variations de position de l’isocentre en fonction de la rotation du bras doit être inférieur ou égal à 2 mm.
Rotation bras | Ecart bille - centre en mm
0 | 0.82862
90 | 0.83084
270 | 0.95894
180 | 0.47653
5.2.4.1 | Télémètre
L’écart entre la distance indiquée par le télémètre et la distance réelle mesurée à l’isocentre, DNT + 10 cm et DNT + 20 cm, ne doit pas dépasser deux fois celui mesuré lors du contrôle de qualité interne initial.
Télémètre | Distance table colli en mm
1000
1100
1200
5.2.6.1 | Taille de champs
l’écart entre chaque dimension du champ affichée et chaque dimension du champ lumineux mesurée à la distance de référence doit être inférieur à 2 mm. L’affichage doit être reproductible quel que soit le sens d’ouverture ou de fermeture du collimateur.
Bras | Position machoire cm | Position machoire cm | Position machoire cm | Position machoire cm
0 | -2.5254 | 2.5277 | -2.4304 | 2.527
0 | -5.0567 | 5.0512 | -4.9378 | 5.0398
0 | -10.1215 | 10.0724 | -9.9968 | 10.0816
5.2.7.1 | Position lames
Ce contrôle se fait bras à 0°, ainsi qu'à 90° ou 270° en alternance à chaque contrôle, et sur 3 positions différentes des bancs de lames X1 et X2 (une position sur l'axe et 2 autres positions asymétriques de part et d'autre de l'axe. L'erreur maximale entre la valeur mesurée et celle programmée pour chaque lame doit rester inférieur à 1 mm
Position lames bras 0° | Erreur max pour lames en cm | Position lames bras 90° | Erreur max pour lames en cm | Position lame bras 270° | Erreur max pour lames en cm
-10 | 0.051008 | -10 | 0.088641 | -10 | 0.068786
0 | 0.08019 | 0 | 0.053904 | 0 | 0.08172
10 | 0.086952 | 10 | 0.025805 | 10 | 0.051897
10 | 0.039808 | 10 | 0.10543 | 10 | 0.069808
0 | 0.059586 | 0 | 0.059378 | 0 | 0.048644
-10 | 0.087762 | -10 | 0.063361 | -10 | 0.073196
5.2.8.1 | Echelle bras collimateur
la tolérance sur la valeur de l’angle, affichée, est de ± 1°.
Angle colli | Angle mesuré en ° | Angle bras | Angle mesuré en °
0 | -0.21703
45 | 44.6936
90 | 89.783
135 | 135.3064
315 | 314.6936
270 | 269.5659
224.9 | 224.6936
5.3.1.1 | Lumineux - réel X
la distance séparant le champ lumineux, de l’isodose 50 % sur l’axe du faisceau, doit être inférieure ou égale à 2 mm ou 1 % de la taille du champ pour les champs de dimensions supérieures à 20 cm × 20 cm ; En cas de dépassement de cette valeur, s’assurer de la correspondance de l’axe mécanique du collimateur avec l’axe du faisceau lumineux et, si l’écart est confirmé, appliquer les dispositions prévues.
Bras | Position machoire en cm | Position machoire en cm | Position machoire en cm | Position machoire en cm
0 | -7.5053 | 7.4527 | -7.4852 | 7.4347
5.3.2.1 | Homogénéite Symétrie X
Avec un champ de 20 cm x 20 cm, bras à 0°. A l’intérieur de la zone homogène, l’homogénéité et la symétrie sont évaluées à partir des profils de dose établis suivant les directions médianes du champ, dans le plan de l’isocentre, et rapportées à la profondeur de référence dans l’eau ou dans un matériau équivalent-tissus pour un champ de dimensions au moins égales à 20 cm × 20 cm.
Homogénéité : la variation de la dose dans les directions médianes du champ ne doit pas excéder ± 3 % de la valeur moyenne du maximum et du minimum mesurés. Symétrie : le rapport des doses pour chaque couple de points symétriques par rapport à l’axe à l’intérieur de la zone homogène doit être compris entre 0,97 et 1,03.
Energie | Bras | Symétrie in plane | Symétrie cross plane | Homogénéité in plane | Homogénéité cross plane | Flatness | I
X6 | 0 | 100.2664 | 100.3281 | 1.5237 | 1.4445 | 0 | 0.67081
X25 | 0 | 101.3632 | 101.3817 | 2.7602 | 2.9407 | 0 | 0.78876
5.3.5.1 | Stabilité énergie X
Déterminer l’indice de qualité TPR2010 (RTM2010) ou D20 / D10. Les variations de la valeur de l’indice de qualité choisi doivent rester inférieures à ± 1 % par rapport aux valeurs de référence déterminées lors du contrôle de qualité interne initial pour toutes les énergies.
Energie | Bras | Symétrie in plane | Symétrie cross plane | Homogénéité in plane | Homogénéité cross plane | Flatness | I | Iref
X6 | 0 | 100.2664 | 100.3281 | 1.5237 | 1.4445 | 0 | 0.67081 | 0.671
X25 | 0 | 101.3632 | 101.3817 | 2.7602 | 2.9407 | 0 | 0.78876 | 0.791
5.4.1.1 | Lumineux - réel Electrons
Pas fait car stupide
5.4.2.1 | Homogénéité Symétrie Electrons
Avec un champ 20 cm x 20 cm bras 0°. A l'intérieur de la zone homogène, l’homogénéité et la symétrie sont évaluées à partir des profils de dose établis suivant les directions médianes du champ dans les conditions de référence. Homogénéité : elle doit être supérieur ou égal à 0,85. Pour les champs de dimensions supérieures ou égales à 5 cm × 5 cm et inférieures ou égales à 20 cm × 20 cm, la valeur maximale de la dose dans le champ d’irradiation ne doit pas dépasser de plus de 3,5 % la valeur mesurée sur l’axe, pour les énergies supérieures à 7 MeV, le pourcentage d’écart ne doit pas être supérieur à deux points de plus que celui constaté lors du contrôle de qualité interne initial. Symétrie :Le rapport des valeurs mesurées pour chaque couple de points symétriques par rapport à l’axe du faisceau doit être compris entre 0,97 et 1,03 à l’intérieur de la zone définie par l’isodose 90 %.
Energie | Bras | Symétrie in plane | Symétrie cross plane | Homogénéité in plane | Homogénéité cross plane | Flatness | E
E6 | 0 | 100.4051 | 101.1209 | 0.88018 | 0.88434 | 0 | 6.0032
E9 | 0 | 100.6809 | 100.4352 | 0.92645 | 0.93136 | 0 | 9.0219
E12 | 0 | 101.2914 | 103.2327 | 0.94475 | 0.945 | 0 | 11.9956
E16 | 0 | 102.1183 | 103.3734 | 0.94991 | 0.95021 | 0 | 16.0194
E20 | 0 | 101.8788 | 102.2796 | 0.94963 | 0.95004 | 0 | 20.0315
5.4.4.1 | Stabilité énergie Electrons
Les variations du R50 ne doivent pas dépasser ± 1 mm (ou 4% pour le rapport J2/J1 )par rapport aux valeurs de référence déterminées lors du contrôle de qualité interne initial pour toutes les énergies.
Energie | Bras | Symétrie in plane | Symétrie cross plane | Homogénéité in plane | Homogénéité cross plane | Flatness | E | R50ion
E6 | 0 | 100.4051 | 101.1209 | 0.88018 | 0.88434 | 0 | 6.0032
E9 | 0 | 100.6809 | 100.4352 | 0.92645 | 0.93136 | 0 | 9.0219
E12 | 0 | 101.2914 | 103.2327 | 0.94475 | 0.945 | 0 | 11.9956
E16 | 0 | 102.1183 | 103.3734 | 0.94991 | 0.95021 | 0 | 16.0194
E20 | 0 | 101.8788 | 102.2796 | 0.94963 | 0.95004 | 0 | 20.0315
5.6.1.1 | Moniteur
L'écart entre les valeurs indiquées par les systèmes primaires et secondaires d'affichage des détecteurs de rayonnement situés à l'intérieur de la tête d'irradiation, ne doit pas dépasser 10%. Le dépassement de cette valeur nécessite l'arrêt de l'exploitation de l'accélerateur et le signalement sans délai de l'anomalie.
Chaine 1 | Chaine 2
5.8 | Dispositifs centrage annexe laser
Centreurs latéraux : dans le plan horizontal passant par l’isocentre, l’écart de superposition du faisceau lumineux généré par le centreur avec l’axe principal du collimateur, bras à 90°, ne doit pas excéder 2 mm pour deux points situés à 20 cm de l’isocentre. Centreur longitudinal : même critère d’acceptabilité pour deux plans horizontaux situés à 20 cm d’un plan horizontal passant par l’isocentre. Rétrocentreurs : dans le plan horizontal passant par l’isocentre, l’écart de superposition du faisceau lumineux, généré par le rétrocentreur, avec l’isocentre, bras à 0°, ne doit pas excéder 1 mm dans toutes les directions. En cas de non-respect de ces critères d’acceptabilité, les dispositifs de centrage annexes doivent être remis en conformité dès que possible.
Lasers dans les tolérances | Oui
5.9.2.1 | Distance source détecteur
DSF dicom | DSF calculée en mm
1495 | 1495.0747