## Feuil1
CQ Mensuel Clinac 1
Date | [5 empty] | Oui
Non
5.1.1.1 | Indicateur faisceau salle |  |  |  |  | Sans objet
La signalisation lumineuse de l’état du faisceau située dans la salle de traitement doit fonctionner correctement
Fonctionnement OK ? | Oui
5.1.2.1 | Arrêts d'urgences
Machine éteinte, le dispositif d’arrêt d’urgence enclenché, il doit impérativement être impossible de redémarrer l’installation.
Fonctionnement OK ? | Oui
5.1.5.1 | Accessoires
Contrôles visuel et manuel des fixations et des caractéristiques mécaniques des filtres en coin, des applicateurs utilisés pour les faisceaux d’électrons et des porte-accessoires. Pas de désinsertion possible des accessoires. Pas de déformation physique des accessoires pouvant altérer leurs performances. Si la remise en conformité est impossible, les accessoires défectueux ne doivent plus être utilisés et doivent être remplacés.
Bonne fixation applicateurs électrons | Oui
Bonne fixation porte accessoires | Oui
5.2.1.1 | Tourné rond machoires
Collimateur principal :la projection du réticule à la distance normale de traitement (DNT) et à DNT +20 cm doit rester, quel que soit l’angle du collimateur, dans un cercle de diamètre inférieur ou égal à 2 mm dont le centre est situé à une distance inférieure ou égale à 1 mm de l’axe vertical du collimateur. Collimateur secondaire (MLC) : Dans le plan de référence avec le collimateur à placer suivant trois angles différents pertinents, l’axe du collimateur secondaire doit rester dans un cercle de diamètre inférieur ou égal à 2 mm dont le centre est situé à une distance inférieure ou égale à 1 mm de l’axe vertical du collimateur principal
Rotation collimateur champ machoires | Ecart à DNT mm | Rotation collimateur champ machoires | Ecart à DNT + 200 mm en mm | Rotation collimateur champ MLC | Ecart à DNT mm
Z_Tourne_rond('C43','C43') |  |  |  | Z_Tourne_rond('C50','C43')
Z_Tourne_rond('C44','C43') |  |  |  | Z_Tourne_rond('C51','C43')
Z_Tourne_rond('C45','C43') |  |  |  | Z_Tourne_rond('C52','C43')
Z_Tourne_rond('C46','C43')
Z_Tourne_rond('C47','C43')
Z_Tourne_rond('C48','C43')
Z_Tourne_rond('C49','C43')
5.2.3.1 | Position isocentre
Le diamètre de l’enveloppe des variations de position de l’isocentre en fonction de la rotation du bras doit être inférieur ou égal à 2 mm.
Rotation bras | Ecart bille - centre en mm
Z_Isocentre('C54')
Z_Isocentre('C55')
Z_Isocentre('C56')
Z_Isocentre('C57')
…
…
Il n'est donné en exemple ici qu'une partie du document.
…
…
Toutes les zones de texte sont personnalisables, la forme du rapport est à votre guise.
Des modèles typiques sont bien sûr fournis.
Une liste de fonctions de contrôle est développée et fournie par Oncos.